**附件：安庆市疾病预防控制中心放射卫生检测设备采购项目技术和商务要求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可。**

**1.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**2.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。**

1. 技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | **辐射剂量率测量仪** | 1.★便携式、多功能、宽量程:（1）连续X和γ辐射剂量率范围50nSv/h-10Sv/h；（2）短时辐射（照射时间不小于30ms）的剂量率范围5μSv/h-10Sv/h；（3）脉冲辐射的剂量率范围0.1μv/h-10Sv/h；（4）周围剂量当量测量范围50nSv-10Sv。2.★可探测短时辐射和脉冲辐射：最小脉冲时间（剂量率达到1.3Sv/s）10ns；最小脉冲时间（短时辐射）30ms。3.★能量范围0.015~10MeV4.连续和短时剂量和剂量率测量误差±15%5.具备γ、β辐射源搜索功能6.具备声光报警功能，可设置报警阈值7.装箱清单：（1）主机 1台（2）可更换平衡帽 1套（3）充电电源适配器 1套（4）使用说明书 1份（5）便携背带和便携箱 1套 | 台 | 1 |
| 2 | **表面污染测量仪** | 1.★探测器类型：薄层塑料闪烁体，探测器带有ZnS涂层，聚酯薄膜和多孔底板2.★探测器尺寸：≥170cm23.本底：α：约0.1cps；β、γ：约15 ~ 25cps4.★本底扣除：净计数或毛计数，可选，自动BG扣除，BG测量时间可设5.报警：对每个核素或计数率的阈值可分开设置，声光报警6.测量结果显示：以cps或与核素相关联的Bq或Bq/cm2显示。作为替换的显示方式：图表显示计数率，作为时间的函数。剂量率探头测量值以n/μ/mSv/h7.核素：25个核素，预设刻度因子，用户可更改，双核素测量，集成自动刻度功能8.测量时间：自动连续测量或自定义时间测量（固定可选的测量时间或在静态模式下根据预设的误差限值计算测量时间），单位为秒9.显示：大面积图表LCD显示，带照明，可设置照明时间10.接口：RS232串口（PC，printer），快速充电操作，外部探测器11.探测效率（测量面积为100cm2源的结果平均值）：14C-14%，18F-18%，32P-25%，35S-12%，36Cl-42%，40K-30%，57Co-7%，60Co-23%，89Sr-27%，90Sr/90Y-42%，99mTc-3%，111In-8%，123I-7%，125I-12%，131I-21%，137Cs-35%，198Au-23%，204Tl-43%，241Am-18%，238Pu-18%，238U-22%12.装箱清单：（1）主机 1台（2）配套电池 1套（3）使用说明书 1份（4）便携箱 1个 | 台 | 1 |
|  | **个人剂量报警仪** | 1.探测器： 能量补偿型GM计数管；2.测量范围：剂量当量率：0.01μSv/h～1mSv/h；累积剂量当量：0.00μSv～999.9Sv；3.★灵敏度： >1.5CPS/uSv/h（相对于137Cs）；4.★报警声强度：＞80dB（30cm内），提供第三方权威机构的检验报告。5.能量响应：48keV～3.0MeV；6.★仪器从1m高度任意一面跌落，不影响仪器使用，提供第三方权威机构的检验报告。7.相对误差：＜5%（在1mSv/h时）；8.电源功耗：2节7号干电池；9.★仪器需拥有产品计量器具型式批准证书。10★仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准，可通过静电放电抗扰度试验，提供省级或以上检验机构出具的检验报告；11★仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准，可通过射频电磁场辐射抗扰度试验，提供省级或以上检验机构出具的检验报告； | 台 | 2 |
| 说明 | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。2.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**3.需提供技术证明文件之一**（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书、产品彩页及实物图片）予以**证明所提供的产品符合以上技术要求。**5.本项目所需要各类证明材料，成交人需在10个日历天内提供原件（须加盖公章），若成交人未在招标文件要求的期限内提供证明材料或成交人提供的证明材料不能完全符合询价文件要求，则视为虚假响应； |

1. 商务要求

**（一）报价要求：**供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、产品费、管理费及税金等为完成询价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

**（二）交货地点：安庆市境内**

（**三）人员培训要求（如有）**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**（三）售后服务**

**1.保修及售后服务：**依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**2.供货要求：**供应商成交以后，采购人按批次向供应商发出供货通知书时，成交供应商应在15个日历天内完成供货，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

**4.付款及结算方式：**每批次验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

**（四）验收方法及标准**

**1.成交供应商需提供产品的检定证书。**

2.按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。