# 采购项目服务需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。

1.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

2.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。

一、基础性能参数：

- 功能：以城市自来水为水源，可同时生产、超纯水、高纯水、RO纯水，纯水质量满足ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T33087-2016、GB/T6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。

- 产水量：≥20升/小时。

- ★出水口：三路出水：UP超纯水/DI高纯水/RO反渗透水。

二、出水水质参数：

1.超纯水水质：

  - 电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm，电导率(25℃)：0.055 μs/cm。

  - ★TOC：2ppb。

  - 微粒<1 /ml (>0.2μm)，细菌<0.01 CFU/ml。

  - ★致热原(内毒素) <0.001 EU/ml ；RNA酶：≤1 pg/ml；DNA酶：≤5 pg/ml；蛋白酶：≤0.15 μg/ml。

2.DI高纯水水质：

  - 电阻率(25℃)：>17.5 MΩ.cm。

  - 微粒<1 /ml (>0.2μm)；细菌<0.01CFU/ml。

3.反渗透纯水水质：

  - 无机离子截留率：98%-99%(使用新RO膜时)。

  - 可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton)；微粒及细菌去除率>99%。

三、操作系统：

- ★智能人机交互操作系统，7寸LCD彩色电容屏，采用玻璃面板LINUX系统，中英文语言显示，3种主题界面切换，UI界面设计可直观了解滤芯，储存，水质状态、运行状态及参数等信息。

- 数据管理：可追溯存储5年的取水、报警和耗材更换记录等运行数据，通过云平台可实现产品全生命周期的数据存储。具有USB端口数据导出和云平台数据下载功能，PDF格式的数据报告文档，防止篡改，数据内容需包含每次取水的水质、取水量及用户等信息。

- 云服务平台：系统可通过以太网、WIFI联网，实现远程数据采集、监控和管理功能，可从PC、WAP或微信登录云平台，了解设备运行信息，可连接到LIMS实验室信息管理系统或BMS楼宇管理系统，实现设备信息化。

- ★水质监测及报警：4路水量测量和水质监测及超标报警（进水、RO水、DI水和UP水）。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。RO膜离子截留率实时显示和超标报警。配备进水压力传感器，在主屏幕实时监测并显示进水压力。内置TOC检测模块，可实时监测超纯水的TOC，检测范围:0.5-999.9ppb，检测精度±0.1ppb，符合USP和EP系统适应性测试。

- 耗材管理功能：以结合水质、时间及处理量对耗材寿命进行管理，耗材具有原装序列号验证识别功能，防止耗材更错误。主界面以动态百分比的形式显示滤芯剩余寿命，蓝黄红3色滤芯寿命逐级提醒，所有滤芯状态清晰可见。内置系统概览图，图文并茂的展示工艺流程、滤芯配置、水质参数、脱盐率、耗材寿命和水箱存储状态等信息。

- ★核心配件：系统配备同品牌60升储水箱和远程取水臂，储水箱由HDPE聚乙烯材料制造，外层加入抗UV助剂，内层使用纯PE原料（需提供原厂证明文件）；远程取水臂，通过取水臂彩色显示器，可在线监测取水电阻率、水温、流速、单次和累积取水量，取水臂具有常规、定量、即时3种取水模式。

- 自动冲洗功能：系统具有RO冲洗、UF冲洗和系统消毒功能按键，可启动反渗透膜、超滤膜组件的强制清洗及系统加药消毒功能，并实时显示3种程序的剩余时间。UF超滤组件定时自动冲洗功能，确保有效去除热原/内毒素，延长UF组件的寿命。

- ★报警系统：具有集成双漏水保护报警装置，可监测机器内部漏水及桌面积水；进水、RO水、DI水和超纯水水质超标报警、耗材寿命终结报警，且所有报警信息可存储于主机和云平台，满足数据安全要求。

四、纯化柱结构要求：

- 12英寸预处理柱，包含5um深层折叠PP纯化柱、活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳），大幅度的延长更换周期。

- ★进口陶氏RO膜片，可设置RO膜冲洗间隔和持续时间，延长RO膜寿命，RO膜采用整体封装的抛弃式组件，杜绝二次污染。RO水不合格自动排放功能，实时监测RO水质，确保进入后端纯化组件的纯水质量

- 纯化柱为关键性耗材，需采用大容量结构设计，单根树脂填量达1.36L/根，总量达5.44升，整体封装结构，下垂流方式，防止树脂分层，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。

五、其他要求：

- 资质：为保证产品质量，制造商需通过ISO9001、ISO14001、CE等认证。

- ★证书：为保证仪器去离子水效果，获得权威计量院对于离子水平的检测报告，提供报告文件。

- 质保期：36个月（过滤耗材除外）。

- 配置：主机-1套，纯化柱-1套，取水手臂-1个，60升PE纯水箱-1个，脚踏开关1个，外置漏水检测器1个。

六、商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）人员培训要求（如有）

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

- 售后服务

1.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

2.供货要求：供应商成交以后，合同签订之日起7个日历天内完成，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

4.付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

（四）验收方法及标准

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。