无管道净气型试剂柜技术参数

一、主要用途及数量

用于存储液体及固体化学试剂过程中产生的有害化学气体的过滤，2套。

二、工作环境条件

2.1、电源：220V±10%；

2.2、环境温度：5～40℃；

2.3、湿度：45～75%。

三、技术指标（彩页上应有响应（★）参数的技术指标）

★3.1、由于化学试剂易挥发且具有有毒有害的特殊性，为了保护使用人员的安全，产品必须完全遵循《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》 中的重大安全指标：

3.1.1、空气更换频率：≥360次/小时，需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章；

3.1.2、层板承重：≥160kg/m²，需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章；

3.1.3、过滤效率及过滤器吸附量:针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸三种标准化学品在过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时，每块过滤器的具体吸附量不低于标准规定值，需提供针对本款型号的第三方检测报告；异丙醇＞625g ；环己烷＞890g ；盐酸＞2184g；

★3.2、安全报警及在线监控信息系统：管理人员通过电脑可远程实时监控净气型储药柜的运行状态，并具备更改设置、查看历史记录功能。如果设备出现异常将有LED光带闪烁和报警声光结合的形式提醒使用者。由于该设备的安全性，设备须具备如下警报功能，才能确保实验室操作人员的安全：

3.2.1、当设备门处于开启状态将具备：2声并间隔5秒的时间提醒操作人员；

3.2.2、当核心件综合过滤器出现饱和将具备：3声并间隔5秒的时间提醒操作人员；

3.2.3、当核心件风机出现异常情况将具备：4声并间隔5秒的时间提醒操作人员；

3.3、符合CE标准：需提供针对本款产品型号的CE报告；3Q认证：需提供3Q认证流程文件并加盖生产厂家公章；

★3.4、依据质量服务信誉等级评定标准（CF：8004）：制作厂家满足AAA级质量服务信誉企业并具备相关证书；产品部件（风机箱及操作面板等注塑件）须满足UL防火材料认证，并出具相关材料检测报告；

3.5、外部尺寸（长×宽×高mm）：≤900×530×2140-2300（一层或者二层过滤器正负偏离不允许超过50MM）；

3.6、总功耗：≤36W；噪音：≤50 dbA；

3.7、层板：10件聚丙烯（PP）；

3.8、柜体材质：全透明耐化学腐蚀的聚丙烯面板和涂有抗酸聚合物的镀锌钢板材质；

3.9、空气处理量：220m3/h；

3.10、储存容量：≥160瓶（每瓶500ml）。

四．配置

4.1、无管道净气型试剂柜: 1台；

4.2、综合高效活性炭过滤器：1套；

4.3、化学品过滤吸附参数手册1本，手册上的化学品种类超500种；

4.4、风机：1个；

4.5、可调式聚丙烯PP材质：10块；

4.6、PP材质盐酸盒：1件。

五.技术资料

详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

六. 技术服务条款

★6.1、投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务；

★6.2、投标人需提供加盖厂商公司公章的原版中文参数且该参数对招标参数具有明确描述；

6.3、中标仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室；

6.4、仪器公司协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导；

6.5、到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训；

6.6、安装验收后1年内，全机免费保修；

6.7、如果仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，仪器公司工程师应在4小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场；

6.8、如我单位操作人员变动，公司应对新操作人员免费培训，而且这一政策没有时间限制；

6.9、提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。