A2型生物安全柜技术参数

一、数量

双人3台（操作台长度1.5米）

二、技术要求

1.内置LCD液晶信息显示器，安置于内壁右侧操作者视平线位置，方便随时监测生物安全柜的运行情况；

2.条线图可显示HEPA滤膜的寿命；

3. 明亮度达100尺烛光。荧光灯无闪烁，荧光灯安装在工作区域以外，免于污染，易于安装；

4. 当滤膜寿命少于20%，或气流进气口被阻塞，或排风口被阻塞，LCD显示屏将提示警报；

5. 可设置程序当悬窗打开或关闭时自动启动或关闭风机、荧光灯、紫外灯；

6. 在生物安全柜不使用悬窗完全关闭期间，风机进行低速运行保持柜体内部清洁；

7.滤过率为99.99%的HEPA滤膜；

8. 两极、接地的电源插座设计，故障时可断电保护，不锈钢防喷保护盖；

9. 全封闭的，1/4英寸厚防紫外安全玻璃悬窗，10度倾角斜面设计的玻璃悬窗符合人体工程学，防止眩光产生，影响操作；

10. 在操作者不慎造成进气板局部堵塞时，要有维持安全垂直层流的设计。

三、配置要求：主机1台，支架1套

四、中标方需对实验室原有3台生物安全柜的高效过滤器按规范进行消毒移出后，方可安装新的生物安全柜。