安庆市疾病预防控制中心冷链温度监测设备参数

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 疫苗冷链监测系统硬件 | 温湿度监测系统硬件由温湿度采集模块、显示模块、数据缓存模块、声光报警模块、短信报警模块、GPRS通讯模块等组成（一体机）。 1、设备工作温度范围：-20～70℃，工作湿度范围：0～90%RH。温湿度测量范围：超低温传感器温度测量范围：-200℃～+100℃，低温传感器温度测量范围：-40℃～+100℃，温湿度传感器测量范围：-40～100℃；0%RH ～ 100%RH； 2、测量精度：温度：±0.2℃ 湿度：±2%RH（需要提供省级计量院校准证书证明） 3、分辨率：温度：0.1℃，湿度：0.1%RH ★4、设备具备一路内置温湿度传感器用以测试冰箱、冷库所在环境的温湿度；并可同时接入1路超低温、2路温湿度有线外置传感器，可以随时布署在不同区域，实现一个冰箱多温区的监测，贴合冰箱应用场景 ★5、采用不小于2英寸TFT彩色显示屏。可显示全部温湿度数据，温湿度超标自动变色，醒目提醒；屏幕显示内容：通道信息、传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、信号强度、锂电池电量、报警开关状态、报警状态 6、通讯方式：GPRS 4G无线通讯+WIFI通讯两种同时互补兼容保证数据通讯的稳定传输，可兼容2个以上运营商，设备自带联网卡； 7、供电方式：市电电源+内置充电式锂电池（具有后备可充电电池，能够在断电情况下续航工作36小时以上）； 8、具有本地声光报警（蜂鸣报警、灯光指示）； 9、内置定位系统，达到精确定位，实现位置查看 ★10、为了保证冷链数据完整性，设备必须具备自带存储记录功能（可存储≥80000组数据）并能自动续传。 11、本地数据实时传输至云平台，遇特殊场景信号不佳的情况下，通讯断开连接支持断点记录，待通讯恢复后自动断点补传数据。也可通过软件直接读取终端数据，供监管部门督查，确保数据不断链。 12、为了运营维护便利，设备可以通过数据监测云平台远程在线设定记录间隔（1min-24h可调），报警上下限，上传服务器地址等。 ★13、带电容触摸关键：开关机、翻页、关闭蜂鸣报警 14、具有依据设定上下限自动发送报警短信至设定的工作人员手机的功能； 15、设备具有温湿度超标现场声光闪烁提示报警功能； 16、设备具有断电报警、设备离线报警等功能； 17、经过用户许可，参数可通过平台下发指令进行远程设置，和应用场景快速适应，操作贴心方便。 18、设备支持远程OTA升级，通过远程对设备内部固件程序进行远程、维护。远程监测设备运行，高级加密标准算法，防窃听，防篡改。 ★19、所投产品需通过有害物质检测：符合GB/T 26572-2011标准要求，（需提供第三方机构出具的带有CNAS或CMA标识的相关检测报告）； ★20、所投产品需通过3C认证（中国国家强制性产品认证），提供认证证书； |
| 2 | 温湿度监测系统软件 | 1、平台管理功能(安装在服务器或云平台上)： ★要求平台采用B/S混合架构，具备服务端的数据采集软件、基于 Web 的环境数据管理分析平台、客户端管理软件及其它移动端（手机APP/微信小程序）查看管理方式。 1.1能实时在线监测所有温湿度监测点的数据，保存到系统数据库中，并在软件界面上实时显示出来。 1.2接收到任意一个监测点预警、超限报警信息后，能及时自动发出报警声音并发送短信息到相关管理员手机。短信报警可实现统一报警、设备分组报警、人员分组报警、分级报警、即时报警、循环报警、报警解除。 1.3接收到任意一个监测点预警、超限报警信息后，能及时发出报警声音并自动拨打语音报警电话到相关管理员手机。电话报警可实现统一报警、设备分组报警、人员分组报警、分级报警、即时报警、循环报警、报警解除。 1.4无限层级的报警功能，为加强监管力度，在预设时间内报警后未处理可逐级报警，直到处理完成。可对以下情况进行实时报警：超标、恢复正常、设备关机、门磁开关、电池低电量预警、设备离线、断电； 1.5双向控制：为了高速检修监测设备，可在平台软件上直接设置硬件的上下限报警值、设备报警通知号码、设备上报频率及上报地址等； 1.6为方便疫苗监管人员对整个冷库、冷藏车温湿度状态的管理，可同时在一个监视框单个设备单元显示窗口内同时显示4路以上温湿度数据； 1.7、所有的用户都通过登录界面进入温湿度监控系统,登陆者通过输入用户名、密码登录,如果用户名、密码正确可以登录否则无权进入,同时系统根据登录者的权限提供具有相应功能的界面，所有的登陆具有日志可以查询。 1.8对全系统的硬件设备工作状态进行监控，如短信模块故障、断电、采集模块故障或断电等情况及时通过有效途径报警并记录。 1.9软件显示仪器实时数据，显示仪器实时状态信息，自动刷新实时界面，有仪器状态概括，有系统信息通知。 2、数据安全 2.1数据修补功能，一旦发生系统故障，系统软件支持将温湿度记录变送器内的数据温湿度实时监测系统数据库，进一步确保数据库数据的完整性。 2.2自动备份功能，温湿度监测系统定时包含自动备份功能，防止因系统宕机导致的数据丢失。系统在保存实时数据的同时，也保存有自定义格式的文件，按月份、设备归类存档，内容包括设备的各种基本信息，以及历史数据。 2.3灾难恢复，系统需有应对可能发行的数据丢失的灾难发生的应急预案。 2.4所有应用软件均需要提供软件著作权证。 3、平台扩展性和兼容性： 3.1平台功能可根据管理需求增加功能模块，可以增减监测点； 3.2平台需提供标准对接说明文档，能对接国内主流疫苗冷链监测设备； 4、组网方式：支持太网通讯，无线频率传输技术以及GPRS远程无线通讯技术等通讯方式的测点终端自由组网，支持冷库、冷藏箱以及冷藏车温度监测系统的同时采集，获得更远更可靠的通讯质量，满足疫苗接种点分散储运的温湿度监测要求。 5、系统架构：分布式多层架构、分级管理。PC端和移动端（手机APP/微信小程序）均可实时查看，账号密码权限分级管理，设备分单位分级管理，预警报警分单位分级管理，平台采用配置稳定的计算机作为管理主机，配备不间断电源，能实现24小时不间断工作。 |