公共场所健康危害因素监测用仪器设备技术参数

一、大气采样器 （十台）

用途：用于公共场所各类有害气体的采集。

1、采用128*64点阵液晶显示屏中文菜单，显示更加直观；

2、采用数字式流量计，可实时地在液晶屏上显示标准状况流量值，并进行采样体积的累加。

3、采样过程可以通过曲线实时显示，更加直观；

4、强大数据记录功能，不配置任何数据卡的情况下主机可记录99组数据；

5、特有的预约功能，用户可提前设置仪器的启动及结束时间。到现场后仅需将仪器交给采样人员即可，仪器可以按照预约时间自动采样及流量调节。大大节约人力；

6、显示字体可以180°翻转，方便现场采样人员查询。

7、Exia II BT3Ga防爆认证

8、仪器带SD卡数据储存，方便电脑读取，采用一种吸附管组件进行采样，方便样品采集

9、流量范围：50-1500mL/min；

10、流量指示精度：≤±5%设定值；

11、安全防爆等级：Exia II BT3Ga；

12、连续工作时间：≥8～100小时

★13、需要提供第三方计量检定证书

配件：三脚架、铝合金手提箱、外接电源线、连接软管、小安置架、配一个5-450mm/min的低流量槽（进口）

二、手持式粉尘仪（一台 进口设备）

用途：公共场所pm2.5、pm10监测

1、光散射法

2、长寿命2500小时内置泵，带粉尘延长杆

★3、有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器

4、浓度范围：0.001～150mg/m3

5、分辨率：0.001 mg/m3

6、3.5英寸彩色触摸屏,实时数字和图形显示PM10和PM2.5质量浓度

7、数据储存：数据可直接传输至U盘或计算机

8、数据分析软件

9、锂离子可充电电池

★10、具有CPA进口计量器具型式批准证书

11、需要厂家对本项目的授权

★12、需要提供第三方计量检定证书

三、六级撞击式微生物采样器（一台）

用途：公共场所空气微生物采样。

1、六级采样器，适合执行公共场所空调通风卫生规范标准。

2、测量范围：捕获率≥98%

3、捕获例子范围

第一级   >7.0um       孔径   1.18mm

第二级   4.7-7.0um     孔径   0.91mm

第三级   3.3-4.7um     孔径   0.71mm

第四级   2.1-3.3um     孔径   0.53mm

第五级   1.1-2.1um     孔径   0.34mm

第六级  0.65-1.1um     孔径   0.25mm

4、采样流量10到30 L/min可调，流量：28.3L/min  精度≤5%

5、电子定时器 1-99min   精度<1%

6、噪声 ≤60dB

★7、需要提供第三方计量检定证书

配件：采样器、三脚架、流量计 、操作手册：一份、 连接管等专用附件：一套、 铝合金手提箱：一个

四、六级筛孔式微生物采样器 （一套 进口设备）

用途：公共场所空气微生物采样。

1、捕获粒子范围  第一级：> 7.0μm  孔径 1.18mm  第二级4.7μm—7.0μm  孔径0.91mm  第三级3.3μm —4.7μm 孔径0.71mm  第四级 2.1μm—3.3μm 孔径0.53mm  第五级1.1μm—2.1μm  孔径 0.34mm  第六级 0.65μm—1.1μm 孔径0.25mm；

★2、恒流采样流量：10-30L/min可调；

3、采样时间: 1-999分钟可调

4、检测： 细菌总数、真菌总数、链球菌；

5、直流充电锂电池供电、也可AC/DC电源变换器交流供电；

★6、 主要配置：含1-30L/min的干式流量校准器（进口）、六级筛孔撞击式微生物采样头（进口）、BYKT-H型手动升降台，特别适合于通风口采样，最高升起高度：≥3米；托盘：尺寸：47cm*37cm，42cm*32cm，可以放置一台或三台采样器托盘材料：铝合金，表面材料防滑胶。

★7、出具生产厂家或总代理商针对本项目的授权书

8、需要提供第三方计量检定证书。

五、余氯二氧化氯比色剂 （一台 进口设备）

用途：用于测量水厂中水加氯消毒过程中的余氯、总氯、二氧化氯浓度。

1、工作条件：

1.1电源：可用4节AAA碱性电池供电。

1.2温度：0～50℃

1.3湿度：0~90％相对湿度，无冷凝

2、技术性能指标：

★2.1测量原理：DPD比色法；

2.2测量范围：游离余氯0.01-5.0mg/L、二氧化氯0.02-10.0mg/L.

★2.3 测量波长：528±2 nm

2.4光源：LED；

2.5检测器：硅光电二极管；

2.6显示：LCD背光显示

2.7滤光器带宽：不低于15nm；

2.8吸光度范围：0～2.5Abs；

2.9数据存储：不低于50次

2.10仪器防护等级：不弱于IP67；

2.11 CE认证

2.12 重量：便携易带，重量不超过0.3kg

2.13蓝牙功能：有蓝牙功能

3、系统配置：配置包括：比色计、比色皿、预制试剂、不少于4节AAA碱性电池、操作手册、厂家原装便携箱。

★4、需要提供第三方计量检定证书。

注：上述设备星号指标必需满足，验收时现场验证，如有一项不满足，用户有权退货处理，且需提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书，所有产品一年质保。